## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 一次性使用成像导管 | 1.工作通道直径≥1.2mm；工作长度大于等于400mm；独立注水通道≥2个；视野角度≥120°；视向角：0°(直视)； 2.为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道； 3.非血管介入治疗类材料/消化介入材料/胆胰导管/电子成像。 | 是 | 1.提供适配耗材，满足取石、活检要求； 2.能够正常收费。
2 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1.标签结构：三层不干胶，双联/单联标签； 2.标签尺寸：双联（55mm宽*78mm高，每卷不少于400张）；单联（77mm宽*50mm高，每卷不少于600张）； 3.标签间距：3mm； 4.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 5.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 6.适用于多种标签打印机； 7.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 8.化学指示物位置及要求：位于左上角，121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。 | 是 | 与医院现有追溯系统匹配
| 低温灭菌打印标签 | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于600张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸。
| 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签（带变色指示） | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于260张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 10.化学指示物位置：左上角。
| 压力蒸汽灭菌包内包外组合指示标签 | 1.适用于压力蒸汽灭菌； 2.适用于多种标签打印机； 3.标签结构：双层PET标签，包内化学指示为4类多参数，包外化学指示为1类单参数，提供组合指示标签检测报告； 4.标签尺寸：≥73mm长*45mm宽，每卷不少于600张； 5.标签间距：小于等于3mm； 6.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 7.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 8.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 9.化学指示物要求：121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。
| 耐高温热转印碳带 | 1.适用于高温和低温标签，打印内容灭菌后3年不褪色；适用于多种标签打印机； 2.碳带尺寸：89mm宽*60mm长； 3.每卷具备两个纸芯。
| 网篮牌（包内身份证） | 1.材质：塑料，耐高温，耐腐蚀； 2.尺寸：9cm长*4cm宽； 3.订制内容，每张条码内容及条码号唯一； 4.激光印刻。
3 | 一次性微波消融针 | 1.用于人体实体肿瘤的凝固治疗用； 2.针杆直径：1.3mm-2.0mm,针杆长度：10cm-20cm； 3.非血管介入治疗类材料/肿瘤介入材料/微波消融电极（针、刀）/ 水冷型 | 是 | 需提供耗材使用配套相关工具
| 同轴活检针和一次性活检针 | 1.用于消融引导和组织活检； 2.匹配微波消融针。
4 | 一次性无菌冷冻消融针 | 1.用于临床中实体肿瘤的冷冻消融； 2.针头直径：1.5mm-3.5mm；针杆长度：120mm-210mm； 3.非血管介入治疗类材料/肿瘤介入材料/肿瘤介入材料/直角针. | 是 | 需提供耗材使用配套相关工具
| 同轴活检针和一次性活检针 | 1.用于消融引导和组织活检； 2.匹配冷冻消融针。
5 | 一次性无菌关节刨刀 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。 | 是
| 一次性无菌关节钻头 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的切除处理。
6 | 引流导管及附件 | 用于经皮穿刺腹腔引流和胆道引流。 | 是
7 | 外周自膨式支架系统 | 1.适用于外周血管狭窄、闭塞、夹层等相关血管疾病的血管内修复； 2.支架直径5-8，材质捏钛合金。 | 是
8 | 透析导管 | 用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，通过颈静脉、锁骨下动脉（或静脉）或股静脉建立临时或短期或长期的血管通路 | 是
9 | 尿液分析相关试剂 | 尿液分析试纸条 | 否 | 与医院现有设备配套使用
尿液分析用层流液
尿有形成分分析校准液
尿有形成分分析质控液
尿有形成分分析聚焦液
尿有形成分分析仪清洗液
全自动尿液分析系统清洗液II
尿液干化学分析质控物
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。