- 采购文件

项目编号：LJYY000238

项目名称：空气波压力循环治疗仪

- 重庆两江新区人民医院  制

- 2024年11月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	1

一、 项目内容：	1

二、采购时间、地点	1

第二篇  采购须知	2

一、采购费用	2

二、采购资质	2

三、采购文件	2

四、采购要求	3

五、采购原则及废标条款	4

六、中标通知	5

七、签订合同	5

第三篇 采购项目内容及技术参数要求	6

第四篇 商务要求	7

一、货物包装、交货时间、地点及验收方式：	7

二、质量保证及售后服务内容：	7

三、货款支付	7

四、其他	7

第五篇 合同主要条款	- 8 -

一、定义	- 8 -

二、合同标的	- 8 -

三、合同价格	- 8 -

四、付款	- 8 -

五、交货方式	- 8 -

六、检查验收	- 9 -

七、索赔	- 9 -

八、合同争议的解决	- 9 -

九、违约责任	- 9 -

十、合同生效及其它	- 9 -

第六篇   采购文件格式要求	- 13 -

## 第一篇  采购邀请书

根据临床医技科室使用需求，现对重庆两江新区人民医院所需医疗设备采购项目进行采购。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、项目内容：

| 项目编号 | 项目内容 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| LJYY000238 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 39000 |
| 备注 | 若涉及到匹配试用的耗材、试剂，请一并报价。 |  |  |

二、响应、采购有关说明

（一）凡有意参加采购的供应商，请于公告发布之日（2024年11月25日）起至提交响应文件截止时间之前，到我院医学装备科领取或在重庆两江新区人民医院官网(http://www.ljxqrmyy.com/html/yyzb/)下载本项目采购文件以及图纸、补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（二）获取采购文件的期限、地点

1.获取文件期限：2024年11月25日至2024年11月28日12:00时。

2.获取文件地点：重庆两江新区人民医院官网(http://www.ljxqrmyy.com/html/yyzb/)。

3.在文件获取期限内，供应商须将《营业执照》、授权委托书（须体现联系电话及联系邮箱）、法定代表人社保证明以及被授权人在投标单位的社保证明材料（加盖供应商公章）扫描后发送至406945606@qq.com或递交至我院医学装备科。

注：通过邮件递交报名材料的供应商，邮件主题须为：项目名称+项目编号+公司名称；邮件附件：上述材料的扫描件（pdf格式），文件名称与邮件主题一致。

3、投递响应文件截止时间：在2024年11月28日12：00 （节假日时间除外，上午8:0-12:00，下午2:00-5:00 ）前将响应文件递交至重庆两江新区人民医院门诊综合大楼15楼医学装备科2，超时间递交的响应文件恕不接受。

4.采购时间另行通知

5、采购地点：重庆两江新区人民医院门诊综合大楼15楼图书室

三、联系方式

采购人：重庆两江新区人民医院

联系人：王老师

电  话：023-61212832

## 第二篇  采购须知

### 一、采购费用

（一）参与采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（二）本项目采购资金来源为重庆市重点专科经费。

### 二、采购资质

采购供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。供应商应提供以下资质原件备查。

（一）合格的供应商应符合下列基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

提供：企业法人营业执照（加盖公章的副本复印件）；国（地）税务登记证（加盖公章的副本复印件）；组织机构代码证（加盖公章的副本复印件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收的良好记录；

（4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（企业声明）

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）特定资质条件：

1.若竞标产品属于第三类医疗器械的，应提供《医疗器械生产（经营）企业许可证》；若竞标产品属于第二类医疗器械的，应提供第二类医疗器械的备案证明（可提供《第二类医疗器械经营企业备案证》或营业执照（应有具备经营或销售第二类医疗器械的相关内容））。

2.若竞标产品属于第二类或第三类医疗器械的，应提供中国境内合法的《医疗器械注册证》。

### 三、采购文件

1、采购文件由采购邀请书、采购须知、采购项目需求、商务条款、合同主要条款和采购文件格式要求六部分组成。

2、我院所作一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

3、采购文件的解释。

供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式于采购时间截止日期前2天向重庆两江新区人民医院要求澄清，重庆两江新区人民医院可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解本采购文件。一经进入采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、采购要求

1、供应商提交的采购文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

A供应商概况

B报价函

C分项报价表

D 技术规格偏离表

E商务条款承诺

F其它优惠承诺

G法定代表人身份证明和社保证明

H法定代表人授权委托书（附录3）和在投标单位参保证明

I采购资质要求的基本条件和特定资质条件

J产品说明书

K相关易损件价格报价单

注：以上所有复印件均需加盖供应商的单位公章（鲜章）。响应文件资料装订成书册并编制目录。不接受活页夹装订的响应文件。

以上条款基本格式见本文件第六篇“响应文件格式要求”，供应商也可在基本格式基础上对表格进行扩展。

2、响应文件有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为采购开始时间起１年止。

3、本采购项目报价以人民币为单位报价，报价包括（但不限于）：设备费、耗材费（6年期间耗材用量）、辅材费、装卸费、改造费、安装调试费、人工费、培训费、保险费、税费（含关税）等货到采购人指定地点以及质保期内的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、提交响应文件的份数和签署。

（1）响应文件分包制作。采购文件正本1份，副本1份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，为正本的完整扫描件，格式为PDF，推荐采用U盘为电子文档载体）。

（2）采购货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

5、响应文件的装订、密封及递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应装订成书册样式。对因响应文件未装订成册或活页夹装订的响应文件均不接受。并对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

响应文件的正本、副本均应分别密封，电子文档和正本一起密封。信封上注明项目名称、分包号、供应商名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章。

（2）响应文件投递截止时间：参阅采购邀请书.

6、无效采购

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件将被拒绝：

（1）供应商超出营业范围的报价；

- （2）响应文件不按响应文件要求由法定代表人或授权代表签字，或加盖公章的；不按规定的格式、内容填写，不按响应文件要求密封、标记、装订；

- （3）供应商的响应文件与采购文件中要求的报价项目实质性技术要求有背离；

（4）供应商的资质不符合采购文件第二篇第二条“采购资质”要求的内容；

（5）响应文件出现多个报价方案或投标报价的。

（6）响应文件超出采购文件规定的采购限价或公布的采购预算的。

（7）报价产品有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的。

（8）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（9）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

（10）供应商未到医学装备科报名并领取采购文件。

### 五、采购原则及废标条款

1、本项目评审采用最低评标价法进行评审，具体的评审细则是：采购小组审核响应文件完全满足采购文件中要求的技术、质量、商务、服务等条件，并以评审价最终承诺报价最低的原则确定中标供应商；

2、废标条款：出现以下情况之一的，作为废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

（3）本次实质有效响应供应商不足3家的。

### 六、中标通知

1、采购中标结果将同时公示在重庆两江新区人民医院官网上。公示期为1个工作日。

### 七、签订合同

1、中标供应商在双方约定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、采购文件、中标供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标供应商放弃中标项目或签订合同时改变中标状态，重庆两江新区人民医院将取消其中标资格。

第三章 项目服务技术参数要求

适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

性能参数：

- LCD液晶触摸显示屏≥5.7英寸；

- 空气波充气模式≥8种；

- 双通道设计：电疗+气压；

- 内置两种神经肌肉电刺激模式；

- 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

- 治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求；

- 仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力；

- 具有过压保护功能；

- 若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护；

## 第四篇 商务要求

一、货物包装、交货时间、地点及验收方式：

1、交货时间：在签订合同后7天内交货并完成安装调试。

2、交货安装地点：采购单位指定地点。

3、设备生产日期截至验收当日不得超过6个月。

4、设备包装要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由卖方负责。

5、货物的验收：（1）按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 二、质量保证及售后服务内容：

1、质保期：质保期不少于2年，质保期内免费保修，

2、售后服务要求：质保期内，在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，应立即给予答复，并派合格的维修工程师24小时内到达用户现场进行维修。48小时未解决提供备用机。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，并保证在维保期内，享受最新部件更换式维修。

3、质保期后，负责设备的免费维修（只收材料费）和终身维护、设备零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

4、设备的维修保养服务内容、零部件和耗材供应及质保期后维修收费情况应在响应文件中详细报出。维保期外有享受设备成本价给予维修。

- 三、货款支付

付款方式：货物安装、调试完毕且经验收合格后，乙方向甲方支付总金额的5%作为履约保证金。甲方在收到履约保证金和发票后3个月内支付合同总价的100%给成交供应商。履约保证金在质保期内所投设备未出现质量问题，甲方在履约事项完成后由乙方提出退还申请，甲方收到申请后3天内办理一次性无息退还手续。

- 四、其他

（一）投标人必须在采购文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇   合同主要条款

- 一、定义

1、需方是指通过采购采购方式，采购货物、工程或服务的采购人。

2、供方是指经采购后产生的中标供应商。

3、合同是指由采购人和中标供应商按照采购文件、补遗书和响应文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同货物，工程或服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

6、合同货物是指供方根据合同所需供应的货物、网络设备等所有各种物品。

- 二、合同标的

1、合同标的包括以下内容：

货物名称：

货物规格（型号）：

数量：

金额：

2、供方供应的货物应是全新的、无瑕疵的，达到采购文件要求的。

3、货物的产品质量、规格指标应满足采购文件的要求。

4、供方提供合同货物的供货范围按采购文件要求。

- 三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格：

货物：包括合同货物费、技术资料费、运杂费、保险费、培训费、包装费、装卸费、安装调试费及与货物有关的供方应纳的各种税费。

3、合同货物单价为最终中选报价单价。

- 四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行托收、汇票或支票。

3、付款方法按采购文件商务条款要求执行。

- 五、交货方式

合同货物的交货期、交货地点、运输方式皆按《采购文件》的规定执行，运输方式由供需双方协商约定。

- 六、检查验收

1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件。

2、货物验收：安装调试后双方对设备进行性能考核和验收。买方可邀请国家认可的质量检测机构共同参加验收工作（验收费用由卖方负责）。验收遵从国家标准及企业相关标准按就高不就低的原则执行，并且实际技术指标应与投标文件中所提供的技术指标一致（或优于），如不一致，则视为验收不合格，买方有权索赔全部已付货款。设备一经验收合格，双方即签署验收证书，一式两份，双方各执一份。

- 七、索赔

供方对提供的货物和服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，或者供方重新组织符合需方要求的货物，并负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 八、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、在60天内当事人协商不能达成协议的，申请仲裁或提请诉讼。

- 九、违约责任

按《民法典》有关条款执行或供需双方约定。

- 十、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《民法典》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（采购文件、采购过程中的补充文件、中标供应商的采购文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条件未尽事宜依照《民法典》，由供需双方共同协商确定。

重庆两江新区人民医院

采购货物购销合同

（采购项目编号：               ）

甲方（需方）：重庆两江新区人民医院     计价单位：_元_______

乙方（供方）：                            计量单位：_台________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 生产厂家、规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重庆两江新区人和街道人兴路199号 （具体由甲方指定） |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 质保期限： - 保修范围：整机质保 - 服务措施：（1）电话咨询：供方会为需方提供7*24小时技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，1小时内为需方提出解决问题的建议。（2）现场响应：需方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供方在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。无法在48小时内解决的，应提供备用产品，使用户能够正常开展工作。（3）技术升级：在质保期内，如果所购产品的技术升级，供方会及时通知需方，并进行免费升级服务。（4）供方售后服务中，使用维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。 - 质保期后服务：（1）供方同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。（2）需方需要继续由供方提供售后服务的，供方以优惠价格提供售后服务。（3）用户遇到设备故障，电话咨询不能解决的，供方在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。无法在48小时内解决的，应提供备用产品，使用户能够正常开展工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：提供完备的技术资料，装箱单和合格证等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：供方送货到重庆市渝北区人和街道人兴路199号 （具体由需方指定） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法：安装调试后双方对设备进行性能考核和验收。买方可邀请国家认可的质量检测机构共同参加验收工作（验收费用由卖方负责）。验收遵从国家标准及企业相关标准按就高不就低的原则执行，并且实际技术指标应与投标文件中所提供的技术指标一致（或优于），如不一致，则视为验收不合格，买方有权索赔全部已付货款。设备一经验收合格，双方即签署验收证书，一式两份，双方各执一份。 标准：以产品说明书、采购文件、响应文件、随机文件为准。 如有异议，请于 7日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： 货物安装、调试完毕且经验收合格后，乙方向甲方支付总金额的5%作为履约保证金。甲方在收到履约保证金和发票后3个月内支付合同总价的100%给成交供应商。履约保证金在质保期内所投设备未出现质量问题，甲方在履约事项完成后由乙方提出退还申请，甲方收到申请后3天内办理一次性无息退还手续。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 - 本合同一式 五 份，供方一份、需方四份 ，具同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆两江新区人民医院 承办人签字： 承办科室负责人签字： 审计科负责人签字： 分管领导签字： 主要领导签字： 电话：（023）61212817 |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：      年   月   日                  签约地点：

## 第六篇   响应文件格式要求

A供应商概况

B报价函

C分项报价表

D 技术规格偏离表

E商务条款承诺

F其它优惠承诺

G法定代表人身份证明和社保证明

H法定代表人授权委托书（附录3）和在投标单位参保证明（若签字人为非法定代表人）

I采购资质要求的基本条件和特定资质条件（加盖公章的副本复印件）

注：以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写。

J产品说明书（厂家盖章）

K相关易损件价格报价单（盖章）

#### 供应商概况

#### 附录1

报价函

| 一、设备报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产厂家 |  |  | 数量 |  | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 质保期（年） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报价日期： |  |  |  |  |  |  |
| 二、耗材报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单位 |  | 单价（元） |  | 总价（元） | 质保期（年） |  | 收费编码 |  | 药交所平台编码 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报价单位： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报价日期： |  |  |  |  |  |

## 分项报价表

供应商名称:___________ 招标项目编号:

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字_________         供应商(盖章):

注:.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

## 技术规格偏离表

供应商名称:___________ 招标项目编号:__    _______

| 序号 | 货物名称 | 采购文件条款号 | 招标规格 | 竞标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：__________      供应商(盖章):

商务条款承诺

供应商名称:___________ 招标项目编号:__    _______

| 序号 | 招标规格 | 竞标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：__________      供应商(盖章):

#### 其它优惠承诺

#### 附录2

- 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                   （单位名称）任        （职务名称）职务，是_________________（供应商单位名称）的法定代表人。

- 特此证明。

供应商全称：

年   月   日

（公章） *附：法定代表人身份证复印件

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的采购、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

*附：法定代表人身份证复印件

企业声明

挂网采购项目名称：

致：                            （采购代理机构名称）

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月  日

（结束）