## 需求表
附件1 | 口腔、检验等医用耗材公开挂网遴选公告（2026第五批）
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | HIV1/2 抗体检测质控品 | 第五次 | 无传染性，并提供相关声明；阴性质控：与HIV 抗体无非特异性反应，阴性符合率≥95%；阳性质控：HIV-1 型阳性符合率 100%；均一性： 瓶间差CV%（基于S/CO值计算）应 ≤ 5%，稳定性：未开瓶稳定性自生产之日起不少于18个月，开瓶后于2-8°C保存，稳定性应不少于2周。质控品 CV≤20%。 | 否
2 | 假牙清洁片 | 第七次 | 活动假牙清洁用 | 是 | 片装
| 美白剂 |  | 牙齿美白用 | 是 | 诊室装/家用装
| 菌斑指示剂 |  | 龋齿诊断用 | 是 | 5ml
3 | 凡士林 | 第八次 | 补牙后涂抹 | 是 | 500ml
| 义齿安固膏 |  | 调整活动义齿用 | 是 | 40g
| 无碘失活剂 |  | 牙髓失活 | 是 | （快失.慢失）
4 | 埋线创可贴 | 第三次 | 用于埋线穿刺后止血。1-2.5cm*1-2.5cm | 是
5 | 丁香油 | 第三次 | 纯油，丁香酚含量：≥80.0%。用于牙髓安抚、根管消毒、窝洞暂封、牙周塞治、应急止痛等，符合口腔医用材料安全、卫生、生物相容性要求。 |  | 20ml，50ml
| 红蜡片 | 第三次 | 用于咬合记录、暂时修复体塑形，常用规格为100mm×150mm，厚度可选0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm等，偏差范围±0.1mm，软化温度45℃-55℃，在口腔温度下不软化，加热后易于塑形， | 是 | 10片/盒，20片/盒
| 次氯酸钠 | 第三次 | 用于口腔根管消毒，有效氯含量：0.9%-1.1%（符合YY/T0292-2016标准），微生物杀灭率：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀灭率≥99.99% |  | 250ml/瓶，500ml/瓶
6 | 吸潮尖纸 | 第三次 | 用于根管治疗术中吸干根管内水分、冲洗液及糊剂，保障根管充填质量。 | 是 | 20、04锥度15-40#
| 止血海绵 | 第三次 | 用于口腔创面止血，促进组织修复。材质：医用明胶（符合YY/T0962标准），止血时间≤3分钟，吸收时间7-14天（体内完全吸收），无菌性。 | 是 | 应含2cmX2cm×0.5cm、3cm×3cm×0.5cm
7 | 豆瓣成型片 | 第三次 | 用于精准恢复邻面凸度与接触点，减少食物嵌塞和牙龈炎症。 | 是 | 常规大号13.7*6.8mm；常规中号13*5.6mm；常规小号11.7*4.8mm；龈下大号14*9mm；龈下中号12.5*6.7mm；龈下小号11.5*5mm
8 | 机用根管锉 | 第三次 | 用于口腔科根管治疗，对牙髓腔及根管系统进行清理、成形和预备操作。C型锉04、06各锥度，要求一板同锥度、长度。 | 是 | C型锉06#-40#
9 | 碧兰麻醉针头 | 第三次 | 用于口腔科临床局部麻醉注射操作。Luer-Lok锁定接口。 | 是 | 应含27G*32mm、27G*25mm，30G*21mm
10 | 聚羧酸锌水门汀 | 第三次 | 用于临时牙、预成冠粘接。 | 是
11 | 无牙颌托盘 | 第三次 | 用于口腔临床无牙患者口腔印模制备。边缘圆钝光滑，无毛刺，避免损伤口腔黏膜；边缘高度及宽度应满足印模材料充分伸展，托盘底部及侧壁应有足够强度。 | 是 | 大中小各型号
12 | 祛腐凝胶 | 第三次 | 对龋齿（蛀牙）、楔状缺损、牙本质过敏等导致的牙齿硬组织龋坏、软化组织的清除。 | 是
13 | 预成冠 | 第三次 | 主要针对儿童乳牙、年轻恒牙以及部分成人恒牙的牙体缺损修复。不锈钢：具有良好的耐腐蚀性和强度；树脂：生物相容性好，色泽自然，具备一定的耐磨性；氧化锆：高强度，无致敏性，对口腔软组织无刺激性。 | 是 | 各尺寸及型号
14 | 光固化临时冠桥树脂材料 | 第三次
15 | 臂式电子血压计 | 第三次 | 具备有医疗器械注册证，符合GB 11606-2017国家标准，全自动智能加压、排气；收缩压20～260mmHg，舒张压10～190mmHg，脉搏40～200次/分钟：压力误 差≤±3mmHg，脉搏测量误差≤±5%,臂式臂围22～42cm，腕式腕围13～21cm，袖带有自检功能，医疗级尼龙复合面料+TPU医用气囊，耐磨、抗撕裂， 气囊承压≥300mmHg，无漏气、无破损。 | 是
臂式血压计专用袖带
腕式电子血压计
16 | 中心静脉导管套件 | 第三次 | 成人双腔中心静脉导管套件：7Fr/8.5Fr，导管长度20cm，双腔独立设计，互不干扰，适用于成人同时输注多种药物、化疗及营养支持。套件配置齐全，含穿刺针、导丝、扩张器、中心静脉导管、肝素帽/无针接头、缝合针、缝合线、消毒铺巾、纱布、注射器等全套操作所需组件，满足临床一次性置管操作需求，无需额外搭配耗材。导管采用医用级聚氨酯或硅胶材质，生物相容性优良，无致敏、无毒性，柔韧性与抗打折性俱佳，长期留置不易损伤血管内膜，导管内壁光滑，穿刺针针尖锋利、斜面合理，对血管及周围组织损伤小；导丝柔韧性强、光滑，引导性好，不易弯折、断裂；扩张器规格匹配导管，扩张过程顺畅，避免血管撕裂。 采用环氧乙烷灭菌，灭菌效果达标，无菌有效期不少于3年； | 是
17 | 一次性使用三通连接管 | 第三次 | 用于多路输液通路连接、药物推注、管路切换、有创操作通路管理等。经无菌、无热原处理，无致敏、无刺激，管路材质柔软、，抗扭曲、抗负压，不易堵 塞、不易破裂，密封性好，无漏液；三通开关操作顺畅、定位准确，切换灵活，锁止可靠；接头规格适配常规输液器、注射器、留置针等医用管 路。配有防针刺、防污染保护装置（优先选用） | 是 | 常规型、延长型、多通型
18 | 一次性使用理线一体针 | 第三次 | 符合国家标准，具备完整医疗器械注册证；经无菌、无热原处理，生物相容性良好，无致敏、无刺激；采用针线一体化结构设计，由埋植线、套管针、护套、海绵或塞管或固定环组成。针尖锋利、穿刺性能强，针体顺滑；配套防针刺安全保护装置（优先选用）。 | 是 | 面部美容针，25-40mm
19 | 登革热病毒NS1抗原检测试剂 | 第三次 | 用于实验室登革热病毒检测。试剂采用胶体金免疫层析技术，检测样本支持血清/血浆／全血，操作简便，无需特殊仪器，检测时间≤20分钟；产品灵敏度、特异性符合国家相关标准，与其他黄病毒（如乙脑、寨卡病毒）无明显交叉反应，结果判读清晰，重复性好。
20 | 一次性肺功能仪用过滤器/嘴 | 第一次 | 用于肺功能检测时过滤患者呼出气体中的唾液、飞沫、细菌及病毒，防止交叉感染，同时保护肺功能仪传感器与管路，适配中心肺功能检测仪。 | 是